附件4
项目需求响应表
	序号
	设备名称
	数量
	参考需求
	是否能完全响应（是/否）
	不能响应的需求及原因

	1
	彩色多普勒超声波诊断仪
	1
	一、总体与基本要求
1.资质要求：投标人所投医疗器械产品须具备医疗器械注册/备案证明，包括医疗器械注册证及附页(如有)或备案凭证或医疗器械产品生产制造认可表。
2.货期签订合同后一个月内交付。
3.软硬件版本：硬件和软件版本须为当年最新 (需注明时间及版本号)。
4.临床用途：全身应用型彩色多普勒超声波诊断系统，主要用于腹部、心脏、妇产科、泌尿生殖系统、浅表组织与小器官、血管及科研教学等临床诊断与疑难病例会诊工作。
二、主机系统与硬件规格
1.显示器：≥21.5英寸高分辨率彩色LED，支持上下倾斜、左右旋转、前后移动。
2.触摸屏：≥15英寸液晶触摸屏，与主屏实时同步显示。
3.探头接口：≥4个激活接口，探头可互换。
4.数字化通道：≥512,000；全数字声束形成器；A/D 12-bit或16-bit；动态范围 ≥250dB。
5.存储：SSD ≥512GB；动静态图像存储≥200GB；DICOM 3.0及≥4个USB；二维灰阶回放≥3000幅或≥45秒 。
6.智能操控：支持平板/手机辅助操控（模式切换、冻结、测量）。
三、探头配置
1.腹部凸阵：宽频1–6MHz；支持造影、应变弹性。
2.高频线阵：宽频4–15MHz；阵元≥512振子；支持造影、应变弹性。
3.心脏相控阵：多档频率可调；CW最大流速 ≥18m/s；满足成人/胎儿高速血流。 
4.腔内微凸：扫描角≥170°；阵元≥192振子，用于妇科、前列腺。
四、核心成像与高级分析
1.宽景成像：支持凸阵、线阵；扫描长度≥80cm。
2.精细血流成像：具备高灵敏度血流成像；支持高频探头≥15MHz；微小血管显示清晰、无明显外溢。
3.弹性成像：支持应变弹性+剪切波弹性；剪切波支持腹部/浅表探头；提供杨氏模量、剪切波速度定量。
4.肝纤维化评估：具备剪切波弹性成像，可同步评估肝纤维化程度。
5.智能血管检查：支持血管自动识别、彩色/ 频谱自动优化；心脏功能：组织多普勒、心功能自动计算。
6.妇产智能测量：胎儿生长指标半自动/自动测量（双顶径、头围、腹围、股骨等）。
7.专科辅助：小儿髋关节角度测量；穿刺针增强，角度可调。
五、外设配套（微调2处）
1.工作站：CPU i5及以上；内存≥8GB；硬盘≥2TB；显示器≥20英寸；配1TB便携式固态移动硬盘。。
2.辅助外设：耦合剂加热器1台。
3.专用床椅：提供可升降超声检查床+医生椅 1套。       
六、配置要求
配置清单(包括但不限于)
1.全数字化彩色超声诊断系统主机 1台
2.相控阵探头 1把
3.腹部凸阵探头 1把
4.高频线阵探头 1把
5.腔内微凸阵探头 1把
6.配套工作站及高清采集卡 1套
7.固态硬盘(便携式)(容量≥1TB) 
8.耦合剂加热器 1台
9.超声专用检查床及医师椅
七、设备维保以及未来置换主要配件：
1.整机(含所有零配件及探头)原厂保修期≥5年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级。
2.设备配置及相关收费符合现行医保收费标准。
3.响应时间：2小时内响应，12小时到达现场维修，≤72小时内修复。若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品。若无法按时修复或提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人更换同款整机；保修期外，工程师上门服务，仅收取零配件成本费。                            
4.计量与对接费用：中标方需承担设备首次计量费用及对接医院相关系统费用；需开放数据端口协议，并定期升级，以便医院相关信息系统对接。
5.备件供应承诺：提供厂家售后服务承诺书(盖公章)，设备生产商应在中国境内设置备件库，保证5年以上的供应期。
6.需满足信创产品要求，能完成信创符合性测评；需接入广东CA签名认证系统，含接入费用，需与医院HIS系统对接，含接入费用。
八、需谈判附加耗材及年预计耗用量：无
九、人员培训及其他：安装与培训：接用户通知后7天内由厂家工程师上门安装，并负责现场培训招标人操作人员，直至掌握正确使用及日常保养方法。
	
	

	2
	数字化多功能脑电图仪
	1
	1、性能要求及技术参数                                                                                                   硬件参数：功能概述：具有常规、视频、脑电监测、地形图、含远程诊断互联网功能。
（1）通道数：脑电通道≥36通道，放大器具备有线和无线两种实时传输功能；具备直流供电和内置锂电池两种供电模式；可储存不少于48小时数据；
（2）共模抑制比：≥110dB、输入阻抗：≥100MΩ；
（3）幅频特性：幅频特性0.1-1000Hz，最大允许偏差应不超过+5％-10％；
（4）耐极化电压：加±750mV的直流极化电压，幅度最大允许偏差应不超过±5％；带宽：0.02-1200Hz；
视频组件
（1）保证脑电采集与音视频同步；
（2）夜视功能：红外补光（距离30m），日夜模式可自动切换。
闪光刺激组件
（1） 峰值波长：450nm±20nm、600nm±20nm；
（2）最大输出光功率：≤200mW。带宽：0.02-1200Hz；
软件功能要求
（1）系统支持用户自定义界面布局，可选择上下分屏或左右分屏模式；支持自定义显示内容，包括波形、定量脑电图及视图栏；界面提供快捷操作按钮，可快速展开或隐藏相应功能模块；
（2）具备脑区定量分析功能，支持自定义设置脑区，可把多导联设置为某个脑区；具备定量分析叠加对比功能，支持在同一个坐标系中呈现2导或2个脑区定量分析趋势图；
（3）支持过度换气试验功能；支持远程诊断互联网功能；
（4）脑电地型图普及地形图分析；
（5）产品使用年限：≥8年
二、配置要求：
（1）36导放大器1台
（2）工作站1套
（3）闪光刺激器
（4）同步视频系统1套
（5）脑电桥式电极2套（19*2）,专用电极帽大人3个，小儿2个，通用台车1台                                                                                               
（6）输出报告配件功能 
（7）需满足信创产品要求，能完成信创符合性测评；需接入广东CA签名认证系统，含接入费用，需与医院HIS系统对接，含接入费用。         
三、设备维保以及未来置换主要配件：
（1）设备及配件免费维保时间≥5年。
（2）需承包医院现用系统接口费。
（3）设备配置及相关收费符合现行医保收费标准。
[bookmark: _GoBack]（4）响应时间：2小时内响应，12小时到达现场维修，24小时内修复，超过24小时提供同型号备用机型。
四、人员培训：
提供装机服务并进行操作培训
	
	



