附件4
项目需求响应表
	序号
	设备名称
	数量
	参考需求
	是否能完全响应（是/否）
	不能响应的需求及原因

	1
	经颅磁刺激
治疗仪
	5
	1、 每套配置要求
1.刺激主机 1套。
2.散热主机 1套。
3.成人刺激线圈 3个。
4.运动诱发电位模块 1个。
5.推车 1套。
二、性能要求及技术参数 ：
1.1主机系统：
1.1.1刺激频率范围至少包含：0.01～100Hz可调,其中1 Hz以下步长为0.01Hz，1Hz以上步长为1Hz，可实现超低频刺激。（提供证明材料）。
1.1.2刺激主机脉冲发出稳定性：频率允差±1%。（提供检测报告或产品彩页或产品说明书）
1.1.3最大磁感应强度≥6T（提供检测报告或产品彩页或产品说明书）。
1.1.4具有手动停止磁场输出功能，可以通过按下停止按键使设备立即停止工作。
1.1.5脉冲上升时间：50±10μs。
1.1.6脉冲持续时间：320μs～340μs。
1.1.7磁感应强度最大变化率范围：≥90kT/s。（提供检测报告或产品彩页或产品说明书）
1.2冷却系统：
1.2.1冷却系统：液冷散热系统，支持≥24h持续刺激输出，当冷却系统发生故障时，有提示或停止磁场输出。（提供检测报告或产品彩页或产品说明书）
1.2.2冷却系统可以实时显示刺激线圈温度，磁感应线圈具有独立的保护装置，当线圈发生超温故障时，停机保护。
1.2.3冷却系统与刺激主机分体式设计。（提供说明书或检测报告）
1.3MEP模块：
1.3.1 MEP通道数：≥ 2通道。
1.3.2 mep采样率：≥100KHZ（提供药监局认可的检验报告加以证明）。
1.3.3运动诱发电位检查模块支持无线传输功能，配备独立电池，可充电使用。（提供产品说明书）
1.4软件系统：
1.4.1操作系统：采用触屏一体机承载软件系统。（提供说明书）
1.4.2治疗界面提供大脑解剖定位图辅助定位。（提供软件截图）
1.4.3具备双人独立同时治疗功能，可独立调节每位患者的相关参数，包括刺激频率、刺激部位、刺激强度、治疗时间、串数。
1.4.4开放式技术平台，可与电刺激、近红外、导航等设备兼容。
1.4.5评估内容：可评估MT和CMCT等（提供检测报告或软件截图）。
1.4.6内置多种专家方案，支持自定义编辑方案，支持组合方案。
1.5刺激线圈：
1.5.1有适用于成人的治疗模式及线圈。
1.5.2配备双锥线圈。
1.5.3刺激线圈上具有强度调节按键与触发刺激按键，可调节刺激强度和触发刺激。（提供线圈细节图片）
1.5.4线圈支持一键热插拔，可直接快速更换线圈。
1.5.5后期可适配深部盔式线圈、圆形线圈、儿童线圈、深部双锥型线圈、动物线圈、伪刺激线圈等科研线圈。
三、其他要求
1.到货日期距出厂日期≤3个月。
2.注册证或说明书须注明可用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定，适用于神经精神类疾病的治疗或辅助治疗。
3.无条件开放相关数据接口。
4.需完成HIS对接、完成CA签名认证（需包含接入费用），报告工作站可通过扫码方式获取患者检查申请单，涉及到以软件为主，需配置网络服务器的设备系统要做好服务器资源、存储资源、数据库资源需求。
5.提供软件终身无条件升级服务。
6.具备操作系统，需满足信创产品要求，能完成信创符合性测评。
7.需通过采购人网络使用的设备，需按照信息安全等级保护三级要求开展，出现安全漏洞收到通知后1月内完成整改（提供承诺函）。
4、 [bookmark: _GoBack]设备维保
1.设备使用期限：≥10年。（提供检测报告或产品说明书）
2.整机免费维保：≥5年
3.电容质保：≥10年。
	
	



